52236 Термоанемометр-гигрометр

Функции и пределы измерений:

-температура -20С+60С. Точность +/0,6С, разрешение 0,1С

-относительная влажность 0-100%. Точность +-3% в диапазоне 10-90%, в других диапазонах +-5%, разрешение 0,1%

-точка росы (DP)-68+70С, разрешение 0,1С

-температура влажного термометра (WB)-22+70С, разрешение 0,1С

-скорость движения воздуха 0,35-35 м/с, точность +/5%, разрешение 0,1

-объем воздушного потока (ОВП) 0-99999 куб.м/с, точность ±5%, разрешение 0,1

-измерение мощности  0-9999,9 кВт, разрешение 0,1

ВНИМАНИЕ!!! Сенсор прибора находится на крыльчатке под защитной крышкой. При измерении всегда открывать крышку во избежание неверных измерений.

Назначение клавиш

-power (1) вкл/выкл прибора. При удержании  более 2 с прибор переходит в режим выбора единиц измерения. Для выбора используйте клавиши 4 или 6, для подтверждения выбора нажмите 3

-mode  (2) применяется для выбора режима измерений. Длительное нажатие  для выбора измерения ОВП или мощности

-enter   (3) для подтверждения выбора и калибровки

-Mx/Mn (4) для визуализации мах/мин/среднего значения или для установки нужного значения

-Rec/Start (5) для начала измерения ОВП или мощности без задержки

- Hold  (6) для задержки текущего значения на дисплее (при повторном нажатии измерение продолжится) или для выбора значения клавишей 4

При нажатии клавиш 1+4 более 2 с при выключенном приборе отменяется режим автоотключения

При нажатии клавиш 1+4+6 более 2с прибор переходит в режим калибровки по относительной влажности

При нажатии клавиш 3+6 включается/выключается подсветка дисплея

Основные измерения

К ним относятся температура, относительная влажность, точка росы, температура влажного термометра, скорость движения воздуха, объем воздушного потока (ОВП), сумма ОВП, мощность, суммарная мощность. При включении прибора он переходит в режим измерения температуры. Для перехода в другой режим используйте кнопку 2.  Длительное нажатие переводит в прибор в режим  измерения ОВП или мощности (перехода между ними).

Мин/макс/среднее значение.

Для визуализации мах/мин/среднего значения величины используйте клавишу 4. Клавишей 2 выбирайте тот режим измерений0, в котором необходим просмотр мах/мин/среднего значений.

Измерение объема воздушного потока (ОВП)

Для перехода в режим измерения ОВП нажать клавишу 2 (при включенном приборе) более 3 с. Далее необходимо ввести размеры вент.решетки (выходного отверстия), через которое проходит измеряемый объем. Это можно сделать тремя различными способами

-ввести значения длина/ширина.  Клавишей 6 выбрать разряд чисел (единицы, десятые, сотые), а клавишей 4 установить значение длины, затем нажать клавишу 3. Аналогично ввести значение ширины и подтвердить клавишей 3.

-ввести диаметр решетки. Находясь в режиме ввода значений длина-ширина, нажать клавишу 3 боле 2 с, затем ввести значение диаметра вышеописанным способом  и подтвердить клавишей 3.

-ввести площадь решетки. Находясь в режиме измерения диаметра нажать клавишу 3 более 2с. Затем аналогично ввести значение площади и подтвердить клавишей 3.

После установки значения размеров решетки и нажатия клавиши у Вас есть 20 с ,чтобы поднести прибор к измеряемому объекту (вент.решетке). При этом в левом верхнем углу экрана будет идти обратный отсчет 20 с , по истечении которого прибор выдает звуковой сигнал. Если нет необходимости в 20 с, т.е. Вы находитесь непосредственно у вент.решетки, то нажмите клавишу 5 для немедленного начала измерения.  По истечении 60 с измерения на дисплее отразится среднее значение ОВП. В течении этих 60 с передвигайте прибор  (крыльчатку с датчиком) вдоль всей поверхности выходного отверстия для получения точных результатов.

Для повторных измерений нажмите клавишу 3 и повторите вышеописанную процедуру, начиная с ввода размеров выходного отверстия.

Измерение мощности нагрева (охлаждения)

Нажать клавишу 2  на 3 с и войти в режим измерения ОВП. Нажать клавишу 2 еще раз и войти в режим измерения мощности. Поднести датчик прибора к входному отверстию и нажать клавишу 3 для начала 60-секундного измерения средних значений температуры и относительной влажности. Отсчет 60 с визуализируется в левом верхнем углу экрана, по истечении 60 с прозвучит звуковой сигнал. Теперь можно вводить размеры вент. решетки (выходного отверстия). Это можно сделать тремя различными способами

-ввести значения длина/ширина.  Клавишей 6 выбрать разряд чисел (единицы, десятые, сотые), а клавишей 4 установить значение длины, затем нажать клавишу 3. Аналогично ввести значение ширины и подтвердить клавишей 3.

-ввести диаметр решетки. Находясь в режиме ввода значений длина-ширина,  нажать клавишу 3 боле 2 с, затем ввести значение диаметра вышеописанным способом и подтвердить клавишей 3.

-ввести площадь решетки. Находясь в режиме измерения диаметра нажать клавишу 3 более 2с. Затем аналогично ввести значение площади и подтвердить клавишей 3.

После введения данных у Вас будет  90 с или 20с (при измерении нескольких объектах подряд) ,чтобы поднести прибор к измеряемому объекту (вент.решетке). При этом в левом верхнем углу экрана будет идти обратный отсчет времени (20 с или  90с) , по истечении которого прибор выдает звуковой сигнал. Если нет необходимости в этом времени, т.е. Вы находитесь непосредственно у вент.решетки, то нажмите клавишу 5 для немедленного начала измерения.  .  По истечении 60 с измерения на дисплее отразится среднее значение мощности . В течении этих 60 с передвигайте прибор  (крыльчатку с датчиком) вдоль всей поверхности выходного отверстия для получения точных результатов.

Для повторных измерений нажмите клавишу 3 и повторите вышеописанную процедуру, начиная с ввода размеров выходного отверстия.